过滤器完整性测试仪的安全操作方法

一、操作前准备

‌1、设备与环境检查

确认电源、气源管路无泄漏或堵塞，压力表功能正常；清理工作区域杂物并悬挂警示标识，保持环境干燥洁净。

避免高温/高湿环境，严禁在易燃物附近操作(如使用PAO/DOP气溶胶时)。

‌2、人员防护

操作员必须佩戴护目镜及防颗粒物口罩，接触高压气体时穿戴防护手套。

‌3、设备匹配性

核对测试仪型号与过滤器规格(过滤面积、材质)的兼容性，确保参数设置范围符合设备标定值。

二、测试执行规范

‌1、连接与参数设置

牢固连接过滤器与测试仪接口，确保密封性；按滤芯特性选择测试模式(泡点法/扩散流法/水侵入法)。

关键参数限制：扩散流法测试压力需≤泡点值的80%，水侵入法需注水完全覆盖滤芯最高点。

‌2、过程监控

启动后实时监测压力表及数据变化，扫描速度严格控制在≤5cm/s；严禁超限操作(压力/流量不得超过设备标定范围)。

发现异常(如压力骤降或骤升)立即中断测试并排查原因。

三、风险控制与应急措施

‌1、压力安全

泡点测试时确保系统耐压值>最大实测泡点；高压操作时人员避开连接部位。

‌2、试剂与泄漏处理

仅使用指定测试介质(如异丙醇、PAO)，禁用其他化学品；小泄漏(<3%)用专用密封胶修补，大泄漏立即停用更换。

四、维护要求

‌1、日常维护

测试后清洁仪器表面，冷发式气溶胶发生器定期清理喷嘴防堵塞。

‌2、定期校准

每月校准压力传感器及流量计，每季度更换滤芯/清洗膜面，及时更换磨损密封件。