全自动管式离心机的日常维护保养要点

一、日常清洁与检查

‌1、转鼓维护‌

•每次停机后需清洗转鼓内部，清除残留固体物质，避免因残留物堆积导致不平衡或腐蚀。

•转鼓未安装时，应在顶部螺纹处加装保护套，防止磕碰损伤。

‌2、轴承组管理‌

•每周清洗下轴承组，检查平面磨损情况并清除污物，确保轴承座接触平滑。

•开机前需向滑动轴承补充适量润滑脂，保证阻尼效果和轴承运转流畅。

3‌、消毒与防腐蚀‌

•每次低温离心后擦拭冷凝水，避免湿气加速部件锈蚀。

•使用中性清洁剂或酒精擦拭腔体及适配器，禁止化学腐蚀性溶剂接触密封圈。

二、润滑与部件保养

‌1、润滑周期‌

•滑动轴承、转子销钉需定期加注专用润滑油，建议每运行200小时补充一次。

•电动机轴承每季度加注高温润滑脂，减少磨损噪音。

‌2、关键部件检查‌

•定期检查管套内异物、橡胶垫脱落情况，及时清理或更换。

•观察转子表面是否有腐蚀斑点或裂纹，发现异常立即停用。

三、定期维护计划

1、每月 ：拆洗转子与适配器，清洁腔体通风窗及冷凝器灰尘，保障散热效率。

2‌、每季度：检查电机悬挂稳定性、转轴偏移量及整流子磨损情况，必要时更换电刷。

‌3、年度：更换下轴承压簧，校准转速精度(偏差超过±3%需专业调整)。

四、安全操作规范

1‌、设备安装‌

•确保离心机放置于水平稳固台面，四脚橡胶垫紧密贴合台面，减少振动风险。

2‌、运行监控‌

•启动前确认转子安装牢固，避免超速或超载运行。

•离心腐蚀性样品后，需立即对接触部件进行中和清洗。