低温冷却液循环泵控温注意事项

仪器控温注意事项：

1、运行温度：循环液温度不可以低于本机空载最低温度，如果用水做循环液，进液口液温不可高于40℃，如用乙醇水溶液不可高于10 ℃

2、低温不冻液按以下配比

A乙二醇水溶液：乙二醇/水 55/45(—40℃)

B 丙三醇水溶液：丙三醇/水70/30(—30℃)

3、使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求：

A乙二醇水溶液：P20=1079kg/m³(—40℃)

B丙三醇水溶液：P20=1183.6kg/m³(—30℃)

C如发现乙二醇水液粘度增大或在—40℃以下低温做实验时，请使用95%以上纯度的酒精做不冻液。不冻液用水代替时，其最低温度必须在5℃以上。

特别注意：

1、DLSB—20L—80℃为三相电源，电压380V—400V50HZ，且保证接线正确。

2、严禁使用有腐蚀性介质。

3、严禁无液或液体较少时加热。

4、开启制冷系统，一旦停机后从新启动制冷系统时，必须间隔5 分钟以上。

5、严禁带故障运行，否则会损坏更多部件，甚至危及人身安全。

6、使用酒精做介质时,温度不得超过10 ℃。