立式超声波清洗机的使用注意事项有哪些？

立式超声波清洗机在使用过程中需严格遵循安全与操作规范，以确保设备稳定运行、延长使用寿命，并保障操作人员安全。以下是综合整理的关键注意事项：

一、开机前准备与环境要求

‌1、设备放置‌：将清洗机置于水平、稳固、通风干燥的环境中，避免剧烈震动或腐蚀性气体影响。

‌2、检查系统‌：确认供水、供电正常，检查各润滑点是否已注油，减速箱存油是否充足，确保机械传动系统运行顺畅。

‌3、清洁与连接‌：按规程清洁设备，正确连接温控传感器、超声驱动线和加热器控制线等线路，避免接触不良导致故障。

二、液体与装载规范

‌1、严禁空载运行‌：必须在清洗槽内注入适量清洗液后方可启动超声波功能，否则会导致换能器过热甚至损坏。

‌2、液位控制‌：液面应保持在规定水位(通常距槽底2-5cm)，既不能过低影响清洗效果，也不能过高溢出。

‌3、使用专用清洗篮‌：工件不得直接接触槽底，必须放入专用清洗篮中，防止损伤振动子和工件本身。

‌4、合理摆放‌：瓶类或零件应均匀分布，不重叠、不堆积，复杂结构件(如中空器械)应倾斜向下放置，确保清洗液充分进入内部缝隙。

三、操作过程安全要点

‌1、盖好防护盖‌：运行时必须关闭设备盖子，防止清洗液飞溅、气体挥发及超声波外泄造成不适。

‌2、禁止手部入槽‌：设备工作时切勿将手指或工具伸入清洗液中，以免受到高频振动冲击或触电风险。

‌3、参数设置合理‌：

温度建议控制在35–60℃之间，加热不得超过45°C(部分机型)以防止材料变形或设备老化。

清洗时间一般为3–10分钟，精密件建议不超过5分钟，避免过度清洗导致损伤。

‌4、避免易燃易爆物清洗‌：严禁使用酒精、汽油、乙醚等可燃性溶剂作为清洗液，防止引发火灾或爆炸。

四、设备维护与保养

‌1、及时更换清洗液‌：溶液浑浊或去污能力下降时应立即更换，防止二次污染和堵塞管道。

‌2、定期清理槽体‌：每次使用后排出废液，用清水冲洗槽内残留污垢，保持清洁。

‌3、检查关键部件‌：定期查看换能器是否松动、密封圈是否老化，传动部位是否需要润滑，发现问题及时处理。

‌4、停机顺序正确‌：关闭电源前应先将功率调至“0”，让散热风扇继续运行2–6分钟，帮助控制柜散热，防止内部元件过热。

五、特殊场景处理

‌1、使用腐蚀性清洗剂时‌：应采用间接清洗法——将清洗液装入容器后再浸入清洗槽中，避免直接接触设备本体造成腐蚀。

‌2、连续作业限制‌：设备连续工作时间不宜超过4–8小时，需间歇停机散热，保护超声系统和电机。